물  품  규  격  서

품 명	규 격	수 량	단 위
자동효소면역분석기	규격서 동등 이상	1	System

FEATURE

본 장비는 효소면역형광법(ELFA:Enzyme Linked fluorescent Assay)을 이용하여 환자 및 식품에서 유래하는 각종 표지 인자, 바이러스, 호르몬, 위해 세균등을 자동으로 검사하기 위해서 개발된 장비이다.

본 장비는 환자 및 식품으로부터 얻어지는 가검물을 빠르고 정확하게 검사할 수 있으며 업무의 능률을 향상시킬 수 있다.

장비에 시료를 투입 후 자동으로 분석 및 결과 해석과 출력이 이루어 지므로 수작업 시간이 감소되어 간편하게 사용할 수 있다.

장비 운용에 필요한 시약은 Ready‐to‐use타입으로 공급되며, 검사에 필요한 모든 시약(스탠더드, 컨트롤, 희석액)이 키트 내에 포함되어 있다.

내장된 QC program은 Levey Jennings graphs 및 West Gard Rules 와 같은 데이터 분석도구와 함께 사용할 수 있다.

14, 28일에 한번씩 1 point 캘리브레이션을 하며 일일 점검이 필요 없다.

양방향 LIS 및 원격접속이 가능하며, 외부정도관리 프로그램인 myQC 웹어플리케이션 소프트웨어와 직접 연결할 수 있다.

8.  해당 장비는 아래와 같은 시약 킷트, 적용분야에서 다양한 검사가 가능하다.

-  IMMUNOCHEMISTRY: Thyroid, Fertility, Tumor, Allergy, Others

-  EMERGENCY: Cardiac, Venous thromboembolism, Bacterial infection

-  INFECTIOUS DISEASES: Hepatitis, HIV, ToRC, Anti-gen detection, Others

B. SPECIFICATION

1.	제품설명: 전자동 면역형광측정장비

2.	측정방법: ELFA (Enzyme-Linked Fluorescent Assay)

3.	터치스크린 인터페이스: 지원

4.	검체처리속도: 시간당 최대 36 테스트

5.	동시장착 가능 샘플 수: 최대 27 샘플

6.	검사도중 연속적인 샘플 장착 및 제거: 가능

7.	샘플량: 100 - 200 µl

8.	장착 가능한 튜브종류

- Tubes size: Ø 16x100mm, Ø 13x100mm, Ø 13x75mm, Ø 12x75mm

- NALGEN cups size: Ø 13.5x38.1mm

9.	응급검사 설정기능: 섹션의 우선순위 설정 및 응급검사 전용섹션 지정

10.	자동희석: 1:2 ~ 1:3000

11.	샘플 Probe Clot/Clog 탐지기능

12.	샘플 Probe 액면감지기능

13.	시약적재용량: 12테스트 동시적재

14.	Auto Calibration/QC 기능 (시스템이 자동으로 실행시기를 알림)

15.	작동환경

- 습  도: 20 ~ 80%

- 온  도: 15 ~ 30℃

- 고  도: 최대 2,500m

16.	소요전원

- 전  압: 100 - 240V

- 주파수: 50 - 60Hz

17.	방  열: 약 921 BTU/hr

18.	급수 및 폐수시설: 필요 없음

19.	양방향 LIS 인터페이스 : 지원(BCI Link)

20.	원격 시스템 진단(옵션)

21.	크  기: 610mm(H) x 750mm(W) x 640mm(D) (± 3% 범위내)

22.	무  게: 69kg (스크린 포함)-(± 3% 범위내)

C. Configuration

1. Main Module – 12                                                 1 unit

2. Data management system	1 sys.

‐Computer

‐Printer

3. UPS	1 unit

4. Barcode reader	1 unit

5. Operational manual	1 unit

6. Sample rack                                                     3 units

7.  NALGENE Cup Adaptor                                           18 units

8.  Sample Segment                                                 3 units

9.  Control Segment                                                3 units

10. Diluent Segment                                                3 units

11. Start‐up kit	1 unit

12. Interface Software                                             1 sys

13. Interface computer                                             1 unit

14. AVR                                                            1 unit

D. Remark

본 장비의 설치에 대한 책임을 공급자가 가지며 사용자가 지정하는 곳에 설치한다.

본 장비의 하자보수 보증 기간은 1년으로 한다.

장비 사용에 따른 교육과 유지 보수에 대해 교육을 실시한다.