구매규격서

1. 일반적 요구사항

❍ X-RAY TUBE Assembly는 고전압을 받아 X선을 발생시켜 영상을 생성하는 중요 부품에 해당한다.

(X-RAY TUBE Assembly는 높은 에너지 방사선 운용에 적합함.)

❍ 교체되는 부품은 기존장비와 하드웨어적/소프트웨어적 상호 호환성을 가져야 한다.

❍ 교체 후 기존 장비(XGEO GC80) 구동에 따른 소프트웨어 Calibration 및 조정을 통해 최적의 이미지와 안정성을 유지하여야 한다.

2. 장비의 규격 및 세부사항

품 명	규 격	수 량
X-RAY TUBE Assembly	- 초점 크기 : 소초점 0.6 mm, 대초첨 1.2mm - TARGET Rhenium-Tungsten faced Molybdenum, 지름 100mm, 각도 12도 - 최고 Tube 전압 : 150KV - 양극 입력 전력 : 소초점 40KW, 대초점 100KW - 최소 Tube 전압 : 40KV - 최고 Tube 전류 : 소초점 500mA, 대초점 1000mA - 치수 : 전체길이 (496mm) 최대지름 (195mm) - X선 커버리지 : 430x430mm at SID 1000mm - 양극 열 축적 용량 : 600 kHU - 무게 : 24kg	1 Set

Workstation	- 운영체제 : 윈도우7 32bit - 프로세서 : 인텔 코어 i5 Or More - 메모리 : 4Gb 메모리 Or More - 저장장치 : 128 SSD + HDD 500GB Or More - 키보드, 마우스 - 네트워크 : 기가랜 - 24인치 LED 모니터 Or More	1 Set
Calibration	- Calibration Tube (Hardware And Software) - Image Quality Control
설치검사	- 진단용 방사선발생장치의 안전관리에 관한 규칙 제4조 (검사 및 측정)제2항과 관련 설치검사 실시 - 질병관리본부장에게 등록된 시험검사 기관에서 검사 실시

3. 비  고

❍ 장비의 설치와 작동 및 교육은 무상으로 제공하여야 한다.

❍ 장비의 설치 후 진단용 방사선 발생장치의 설치검사에 합격하여야 한다.

❍ 무상보증기간은 교체 설치 및 검수 후 1년 동안 적용된다.

❍ 공급자에 의해 제품의 교체, 설치, Calibration 등이 모두 완전히 이루어져야 한다.

❍ 상기 내용을 모두 충족하여야 하며 납품 후에라도 상기 요구사항에 맞지 않을 시 회수 및 결제 대금을 전액 변상하여야 하며 보건소에서 입은 손해에 대하여 보상하여야 한다.

4. 입찰참가자의 자격기준

❍ 의료기기법 제6조의 규정에 의한 의료기기제조업 허가 또는 동법 제17조에 의한 의료기기판매업 신고를 필한 업체.