/ 2020년 09월		서구 악취시료 자동채취장치 구입

대구광역시 서구

악취시료 자동채취장치 구매

제작․설치 시방서

2020. 09

환경청소과

목    차

제 1 장 개    요 ---------- 3

제 2 장 일반사항 ---------- 5

제 3 장 규 격 서 ---------- 9

개  요

사업명

대구광역시 서구 악취시료 자동채취장치 제작 설치

목 적

본 시방서의 목적은, 대구광역시 서구청 지정 장소에 대기정보상황실과 유기적으로 연동되어 작동하는 자동 복합악취 측정 및 원격 시료채취 장치의 제작 설치 사업을 추진함에 있어서, 서구 관내 사업장의 복합악취를 자동으로 측정하고 센서와 연동하여 원격/연동방식으로 시료를 채취하면서 악취 물질이 확산되는 방향과 영향을 확인하기 위한 복합기상센서가 포함된 일체형 제품을 제작 설치함으로써, 악취 사업장을 과학적으로 관리하고 서구민에게 양질의 생활 환경을 제공하는 시스템을 구성하기 위하여 발주처가 계약자에게 요구하는 지원 사항과 이행하여야 하는 제반 사항을 규정함에 있다.

설치 장소

대구광역시 서구청에서 지정하는 장소 내

기한

계약일로부터 60일 이내에 고정식 자동 악취측정 및 원격 시료채취장치 일체형 물품을 제작 납품 설치/테스트를 완료한다.

입찰참가자격

(1) 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령』 제13조 및 같은 법 시행규칙 14조 규정에 의한 자격을 갖춘 업체

(2) 『정보통신공사업법』 제14조에 의한 정보통신공사업 등록을 필하고 조달청 전자입찰 참가자격 및 이용자 등록을 필한 업체

(3) 국가종합전자조달시스템 입찰참가 등록규정에 의하여 나라장터(G2B)에 대기오염측정기(G2B물품분류번호 : 4111319901)와 시료채취기(G2B물품분류번호 : 4110409801)를 모두 제조 물품으로 입찰참가 등록된 업체

(4) 『중소기업기본법』제2조 또는 소상공인 보호 및 지원에 관한 법률』제2조에 따른 소기업·소상공인으로서 중소기업 범위 및 확인에 관한 규정』제4조에 따른 소기업·소상공인확인서를 소지한 업체

(5) 낙찰자는 다음 협약업체의 기술지원 확약서를 낙찰자 선정 시 제출하여야 한다.

업 체 명	품 명	협약금액(원)	업체소재
영진기술(주)	대기통합모니터링 시스템	5,000,000 (부가세 포함)	경기도 안산시

기타사항

(1) 입찰에 참가하고자 하는 자는 반드시 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 동법 시행령 및 시행규칙, 우리구 공고문, 시방서 등 입찰관련 자료를 열람하여 관련 세부내용을 숙지하신 후 입찰에 참가하시기 바라며 이를 숙지하지 못하여 발생하는 불이익은 입찰 참가자에게 있다.

(2) 본 사업은 악취 측정 및 시료채취 장비에서 측정되는 데이터를 현 운영중인 서구청 대기정보상황실로 전송하여 연동하여야 하므로 국가 표준 암호화 ARIA 알고리즘 (ARIA 암호화 데이터 통신) 공공기관 시험성적서 또는 시험 보고서를 낙찰자 선정 시 제출하여야 한다.

※ 업무 담당자(서구청 환경청소과 ☎053-663-2594)에게 사본 이메일 제출, 낙찰 후 원본 확인

(3) 본 사업은 기존 납품 악취측정시설과 연동이 되어야 하며, 연동에 대한 비용은 계약자가 부담 한다.

(4) 본 시방서의 해석에 있어 분쟁의 소지가 있을 시에는 발주처의 해석이 우선한다.

일반 사항

납품 물품 조건

(1) 기 구축 및 연동 시스템

No	시스템명	단위	수량	비고
1	대기통합모니터링 단말 서버 장치	EA	1	국가 표준 ARIA암호화 통신, 연동필수
2	대기정보 모바일웹 단말 서버장치	EA	1	국가 표준 ARIA암호화 통신, 연동필수
3	대기정보 모델링 단말 서버 장치	EA	1	국가 표준 ARIA암호화 통신
4	대기오염측정기	EA	18	H2S, NH2, TVoC, 국가 표준 ARIA암호화 통신
5	대기감시카메라	EA	2	영상감시장치, 국가 표준 ARIA암호화 통신
6	미세먼지측정기	EA	2	광산란방식, 국가 표준 ARIA암호화 통신
7	복합기상측정기	EA	2	온/습도/풍향/풍속/기압, 국가 표준 ARIA암호화 통신

(2) 자동 악취측정 및 원격 시료채집장치는 부지경계와 배출구 동시 사용이 가능한 타입이며 감압박스에 의한 간접흡입 방식으로 복합악취센서에 의해 악취를 자동 측정하고, 복합 기상센서를 통해 기상 정보를 측정하여 대기정보상황실로 전송하며, 측정 데이터와 연동하여 악취 시료를 채취하여야 하고, 시료 채취를 위한 감압박스는 10L Bag을 기준으로 하여야 하며, 측정되는 데이터를 서구청 센터에 구축되는 대기정보상황실로 국가 표준 ARIA 암호화 알고리즘에 의하여 암호화하여 전송하여야 한다.

(3) 납품되는 물품의 설치 및 전기/통신 작업, 셋팅 및 테스트의 모든 비용은 계약자가 부담한다.

(4) 계약자는 계약 후 7일 이내 착수서류와 함께 각 납품 예정 물품의 납품 승인요청서(세부 사양 포함)/주요 부품의 물품납품확약서/국가 공공기관의 국가 표준 ARIA 암호화 데이터 통신 시험성적서(시험보고서)를 제출하여야 하며, 그에 대한 감독관의 승인을 득하고 납품 설치한다.

(5) 납품 물품은 물품 규격서를 100% 만족시키는 정품, 완제품으로 공급 및 설치 되어야하며, 주요 구성품, 부품 또한 반드시 제조사의 정품(제품납품확약서 상에 포함된 제품)과 인증된 제품만을 납품․설치하여야 한다.

(6) 납품되어지는 모든 S/W(OS 등)는 정품 및 최신 버전이어야 하고 원 소유자의 저작권을 침해하지 않는 제품이어야 하며 배출구 흡입을 위한 흡입배관 설치를 포함한 모든 비용은 계약자가 부담한다.

(7) 계약자는 설치하는 물품에 대하여 H/W, S/W 구성을 계약자의 완전한 목적수행에 전혀 지장이 없도록 하여야 하며, 품질의 신뢰성, 제품의 안정성, 시스템 간 호환성 및 연계성을 가지고 관련 물품을 일괄 납품, 설치하여야 한다.

(8) 시료를 채취하고 측정하는 시설 및 국가기관의 보안을 위하여 통신데이터는 국가 표준 ARIA 암호화 알고리즘에 의해 암호화하여 전송하여야 하고 전송된 암호는 대기정보상황실에서 복호화 하여야 하며 암호화에 대한 시험성적서(보고서)를 득한 제품을 승인 요청하여야 한다.

(9) 검수완료 후에라도 본 구매 설치에 있어 계약자의 책임으로 발생되는 모든 사고와 그로 인한 발주처의 손해에 대하여는 계약자가 전적으로 변상 조치하여야 한다.

(10) 입찰자는 규격요구서에 대한 제반사항을 완전히 숙지하고, 불명확한 부분은 문서로 확인 후 입찰하여야 한다.

(11) 본 사업과 관련하여 계약자는 제품 납품 사실 외에 어떠한 정보도 외부로 유출하거나 상업적 목적으로 이용할 수 없으며, 발주처가 보안관련 서류 제출 요구시 계약자는 이에 응하여야 한다.

(12) 계약자는 장비 납품 전 설치될 장소의 운영환경에 관한 기술적 검토 및 안전성 검증을 하여야 하며, 필요시 발주처의 협조를 요청하여야 한다(사전 검증없이 발생된 제반문제에 대하여는 계약자가 전적으로 책임을 진다).

(13) 기존 구축된 악취측정기와 연동이 필요한 경우 기존 제품과 연동이 되어야 하며 연동에 필요한 비용은 계약자가 부담한다.

(14) 도입되는 모든 장비의 검수 조건은 감독관이 지시하는 기능이 모두 구현이 되어야 하며, 감독관과 협의하여 기능에 대한 세부 내용을 셋팅한다.

기기공급 및 설치작업

(1) 계약자는 계약서에 명시된 일체의 물품을 계약일로부터 45일 이내에 발주처가 지정하는 장소에 일괄 납품 설치하여, 정상 가동할 수 있어야 하며, 배출구에 필요한 흡입배관 및 구축에 필요한 전기, 통신공사의 비용은 계약자의 부담으로 한다.

(2) 설치작업 기간에도 대기정보상황실의 모든 시스템은 정상 작동 할 수 있도록 한다.

(3) 장비 납품 시 파손이나 시험운영 중 치명적인 에러가 발생하였을 경우 A/S를 불허하며 동일 사양이상의 신규제품으로 교체해야 한다.

(4) 계약자는 해당 물품을 납품, 설치할 때 기존 악취 모니터링 시스템/과 대기감시 시스템 운용에 전혀 지장이 없도록 완벽한 호환과 정상적인 운영이 이루어지도록 해야 한다.

(5) 납품, 설치 시 대기정보상황실에 영향을 주지 않도록 해야 하며, 부주의 등으로 인하여 부대설비를 손상시켰을 경우 계약자의 비용으로 즉각 원상복구 시켜야 한다.

(6) 기존 구축되어 운영중인 환경통합모니터링 단말 서버 장치 등 프로그램과 접속 및 상호 연동에 이상이 없어야 하며, 환경 변화에 따른 기존 장비들의 재설정 작업은 계약자의 책임하에 조치하여야 한다.

(7) 최종 검수 후 납품 물품의 운영불가 및 기기의 하자발생으로 계약조건을 이행하지 못하는 것으로 판단될 시 발주처의 요구에 의해 계약자는 납품‧설치한 모든 장비를 철거 및 회수해야 하며 그 비용은 계약자의 부담으로 한다.

물품검수 및 시험운영

(1) 계약자는 각 납품 물품 설치를 완료한 후 발주처 담당자의 입회하에 각종 현장시험을 실시하여 발주처가 요구한 항목에 대하여 정상 가동함을 입증하여야 한다.

(2) 규격의 확인은 본 시방서의 내역에 따르며, 납품된 제품의 정품 유무 확인 과정에서 발주처의 감독관과 계약자의 검사원이 입회하여 공사 물품에 대한 현장 확인 및 검사를 한 후 검수를 한다.

(3) 각항에 의한 현장 확인으로도 규격 확인이 어렵거나 미흡한 경우에 한해 계약자가 관련 증빙서류 제출 및 기타 확인과정을 통해 이를 입증해야 한다.

(4) 현장시험에서 발견되는 에러나 불합리한 문제점에 대하여 계약자는 정상 가동될 수 있도록 즉시 조치하여야 하며, 수정 및 보완 요구 사항이 제기되면 이를 전면 수용하여야 한다.

(5) 시험운영에 필요한 장비 및 기기는 계약자가 검수기간 동안 무상으로 제공해야 한다.

(6) 계약자는 검수 전 시스템 관련 기본교육 및 운용에 필요한 기술 자료를 발주처의 관리자에게 충분히 제공하여야 한다.

(7) 최종검수결과 시스템 운영이 불가하다고 판단되거나 기기의 하자발생으로 계약조건을 이행하지 못하는 것으로 판단될 시 계약자는 구축한 모든 장비를 철거 및 회수해야 하며, 그 비용은 계약자가 부담한다.

보안통제

(1) 계약자는 납품, 설치 중 취득한 보안사항 대하여 보안을 유지해야 하며 누설 시에는 관계법의 적용을 받는다.

(2) 계약자는 대표자를 포함하여 보안사항에 대한 중요 정보의 취득이 가능한 자에 대하여서는 보안서약서를 작성 서명하여 제출하여야 한다.

교육 및 운영지원

(1) 계약자는 운영 및 경미한 장애조치 등에 필요한 기술이전을 발주처에 충실히 이행하여야 하며 발주처의 요구가 있을시 자체 유지관리 능력을 갖출 수 있도록 교육을 실시해야 한다.

교육대상 : 담당자 1인 이상

교육내용 : 장비 운영 및 장애조치 방법 등

교육장소, 교육일정은 상호 협의하여 정함(교육시간: 1시간 이상)

(2) 발주처가 시스템 확장, 타 기종과의 연결, S/W 업그레이드 등 기술을 요하는 사항에 대하여 계약자는 적극 지원하여야 한다.

(3) 관리자 교육과 관련 추가 요청이 있을 때에는 상호 협의 하에 무상으로 적극 지원하여야 한다.

하자보수 및 기술지원 사항

(1) 납품 물품(H/W)의 무상 하자보수기간은 검수일로부터 1년까지로 한다.

(2) 계약자는 비상연락체계를 유지하여 발주처의 장애에 대비할 수 있어야 하며, 장애 발생시에는 장애통보 후 12시간 이내에 현장에 도착하여 24시간 이내에 장애 복구를 완료, 정상 가동되도록 해야 하며 장애에 따른 원인 규명하여야 한다.

(3) 구매물품의 장애 복구 지연과 관련하여 발주처에 피해가 발생할 경우 계약자가 부담하여 변상 조치해야 한다.

(4) 장애로 인하여 부품을 교체할 경우 순정품으로 교체하여야 하며, 주요부품을 교체할 때에는 반드시 발주처 담당자의 감독 하에 이루어져야 하며 장애처리 결과 보고서를 제출하여야 한다.

(5) 계약자는 무상하자 보수기간에 동일 장애가 3회 이상 발생하여 발주처가 요구할 경우 동급 이상의 신제품으로 교환 조치하여야 하며, 장시간 사용 불가시 계약자는 동일 기종으로 대체 설치하여 업무에 지장이 없도록 하여야 한다.

(2)항, (5)항과 관련 발주처의 피해가 발생할 경우 계약자는 변상 조치하여야 하며, 장애복구로 인한 정상적인 업무에 지장을 초래한 경우 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 제30조에 의하여 지체상금을 지불해야 한다.

제출서류

(1) 계약자는 계약 후 7일이내 착수서류와 함께 다음의 서류를 문서화하여 제출해야 하며 물품 제작 설치 중 발주처가 필요하다고 판단되는 산출물은 계약자가 추가 또는 보완 제출해야 한다.

(2) 착수 시 첨부 제출서류

- 착수계 2부

- 납품승인요청서 2부

- 공공기관의 국가 표준 ARIA 암호화 데이터 통신 시험성적서 또는 시험보고서 포함 2부

- 협약업체의 「기술지원확약서」 원본 1부

(3) 검수 시 첨부 제출서류

- 완료계 2부

- 납품완료확인서 2부

- 납품 사진대지 2부

- 운영자 메뉴얼(장애 대처 방법 등 포함) 2부

- 납품 물품 또는 핵심 부품의 제조사 또는 개발사/한국 총판사의 「하자이행확약서」원본 1부

기타사항

(1) 본 시방서에 명시된 모든 조항은 최소한의 사양만을 규정하였으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 관리상 문제가 발생하지 않도록 사전 조치하여야 한다.

(2) 본 시방서에 대하여 발주처와 계약자의 해석차이가 있을 때에는 발주처의 해석에 따른다.

(3) 규격의 누락 또는 기준 미달의 경우 계약해지의 사유가 될 수 있다.

(4) 본 시방서에 정하는 것을 제외하고는 관계법령에 의하여 당사자 쌍방이 협의하여 결정하며, 본 시방서에 관한 소속관할 법원은 발주처의 주소지 관할 법원으로 한다.

규격서(사양서)

고정식 자동 악취측정 및 원격 시료채집장치

구 분	세 부 규 격	수량
사양	• 제질 : 스테인레스, 시건장치 및 팬/히터 내장 • CPU : Quad Core 1.2Ghz CPU 이상 • RAM 1GB 이상, Main Memory 4GB 이상 • OS : Linux • I/O : RS-232 x 2, RS-485 x 2, HDMI x 1, USB x 2, Xbee x 1, LTE Modul x 2 등 • 악취공정시험기준 ES09301 방식 적용 제품 (간접흡입방식) • 내부 컨트롤러 제품은 한국인터넷진흥원 인증 암호화 알고리즘 보안통신 기능 내장 제품 (공공기관의 국가 표준 ARIA 암호화 데이터 통신 시험성적서 또는 시험보고서 제출) • Flow : 10LPM 이상(속도 제어 및 입출력 제어 기능 내장) • 감압박스에 의한 간접흡입 방식 ( 포집백 10L ) • 취기성분이 흡착, 투과, 상호반응에 의해 별질되지 않는 PTFE 제질 배관 사용 • 작동은 내장된 데이터처리장치에 의해야 하며, 대기오염측정기 연동 및 데이터 수신의 기능을 포함하여야 한다. • 복합악취센서 : 0~1000OU, 반도체식 복합악취 센서 듀얼 타입 • 시료를 채취하기 시료를 1~5회(사용자 설정기능 포함) 세척 채취를 하여야 하며, 전체 시료 채취 시간을 조정이 가능하여야 한다. • 시료채취 명령을 대기정보상황실 통합모니터링 단말기 서버 또는 환경 통합 모바일웹 단말기 서버 장치에서 원격으로 할 수 있어야 한다. • 복합악취센서와 연동하여 설정한 측정값에 의해 자동 시료 채취 뿐만 아니라 사용자가 설정한 시간에 자동 시료채취 기능이 있어야 한다. • 환경부의 악취시료채취방법이 변경되는 경우 변경된 방법으로 수정 보완이 가능하여야 한다. • 복합기상센서 : 풍향_초음파식/ 풍속_초음파식/ 온도/ 습도 동시 측정용 복합 기상센서 • 고정식 자동 악취측정 및 원격 시료채취장치는 서구 대기정보상황실에서 운영중인 제품과 동일 제품 또는 연동이 가능한 제품이어야 한다. • 고정식 자동 악취측정 및 원격 시료채집장치는 KC인증을 득한 제품들로 제작 납품되어야 한다.	3EA 시험성적서 제출

※ 상기 규격 제품 또는 동등 규격 이상의 제품이어야 한다.